Załącznik nr 1A do SIWZ

WYMAGANE PARAMETRY / WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU

Zadanie 1. Stentgraft do aorty brzusznej, fiksacja nadnerkowa
L.p.	WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU	Potwierdzenie / Wymaganych parametrów/ / warunków / TAK / NIE
Zadanie 1 / Stentgraft aorty brzusznej fiksacja nadnerkowa
1.	stentgraft o budowie modułowej składający się z dwóch podstawowych elementów: stentgraftu podstawowego i dodatkowej odnogi bocznej
2.	stentgraft wykonany z nitinolu z powłoką poliestrową
3.	odkryty stent z haczykami na bliższym zakończeniu pozwalający na umiejscowienie stentgraftu jeszcze powyżej odejścia tętnic nerkowych
4.	znacznik widoczny w promieniach rentgenowskich
5.	możliwość rozbudowy stentgraftu o moduł tzw. Iliac branch
6.	ekstensje aortalne o średnicach od 26-38mm
7.	system wprowadzający stentgraftu podstawowego nie większy niż 20 F
8.	długości całkowite stentgraftu podstawowego od 130mm do 170mm
9.	długość nogi kontralateralnej od 50 do 105 mm bez strefy nakładania się – przynajmniej 4 długości
10.	średnice proksymalne stentgraftu podstawowego: 23-36 mm,
11.	średnice dystalna stentgraftu podstawowego: 10-19 mm, odnoga krótka 13 mm
12.	współpraca z prowadnikiem sztywnym 0,035 cala
13.	stentgraft nie powoduje przeciwwskazań do wykonania badania MRI
14.	w zestawie – ilość części potrzebna do zaopatrzenia jednego tętniaka w odcinku brzusznym, dwa prowadniki sztywne oraz balon niskociśnieniowy do doprężenia stentgraftów.

# Uwaga!
# Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” albo „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru / warunku technicznego albo podając dokładną wartość oferowanego parametru /warunku technicznego. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..…… ………..………………………………………………..……………………………
        (miejscowość, data) (pieczęć i podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie,
        uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie
        prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania
        oświadczeń woli w jego imieniu)