Załącznik nr 1 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA / SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Aparat USG klasy średniej

| Lp. | Sprzęt | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1. | Aparat USG klasy średniej | 1 |
| Producent……………………………………………… | Model…………………………………………………… |
| L.p. | Wymagania Zamawiającego | Potwierdzenie wymagań lub /Parametry oferowane (podać dokładne wartości ) ze wskazaniem str. w dokumencie opisowym |
| Parametry ogólne : |
|  | Rok produkcji 2014, fabrycznie nowy, nieużywany. |  |
|  | Aparat wykonany całkowicie w technologii cyfrowej. |  |
| Konstrukcja |
|  | Średniej klasy cyfrowy aparat ultrasonograficzny z kolorowym Dopplerem. |  |
|  | Cyfrowy przetwornik min. 8-bitowy |  |
|  | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej. |  |
|  | Ilość kanałów przetwarzania min. 20 000 |  |
|  | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych: min. 3 |  |
|  | Dynamika systemu min. 205 dB |  |
|  | Monitor LCD o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu. Przekątna ekranu min.15 cali. Możliwość obrotu ekranu monitora w płaszczyźnie poziomej i pionowej |  |
|  | Ruchomy pulpit sterowniczym min. góra-dół |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy USG: min. od 2 MHz do 13 MHz. |  |
|  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej: min. 2 500 klatek. |  |
|  | Możliwość uzyskania dynamicznych obrazów po zamrożeniu ze zmianą prędkości odtwarzania |  |
|  | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode min. 30 sek. |  |
|  | Zakres regulacji głębokości pola obrazowego min. 2 - 30 cm |  |
|  | Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika: min. 30 |  |
|  | Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania każdego z kół |  |
|  | Waga jednostki głównej max 100 kg |  |
| Obrazowanie i prezentacja obrazu |
|  | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów min. B, B + B 4 B M B + M D B + D B + C (Color Doppler) B + PD (Power Doppler) 4 B (Color Doppler) 4 B (Power Doppler) B + Color + M |  |
|  | FRAME RATE dla trybu B: min. 700 obrazów/sek. |  |
|  | FRAME RATE dla trybu B + kolor: min. 170 obrazów/sek. |  |
|  | Szerokopasmowe obrazowanie harmoniczne min. 3 pasma częstotliwości |  |
|  | Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD, HPRF PWD) |  |
|  | Maksymalna częstotliwość próbkowania dla PWD: min. 30 kHz |  |
|  | Prędkoś Dopplera pulsacyjnego (PWD) min.: 7,0 m/sek. (przy zerowym kącie bramki) |  |
|  | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) |  |
|  | Prędkośc Dopplera Kolorowego (CD) min.: +/- 4,0 m/sek |  |
|  | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy |  |
|  | Obrazowanie w trybie Kolorowy i Spektralny Doppler Tkankowy |  |
|  | Obrazowanie w trybie M-mode anatomiczny w czasie rzeczywistym |  |
|  | Obrazowanie w trybie M-mode anatomiczny z pamięci Cineloop |  |
|  | Obrazowanie w trybie Duplex i Triplex |  |
|  | Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym |  |
|  | Obrazowanie „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki) |  |
|  | Obrazowanie trapezowe na głowicach liniowych |  |
|  | Obrazowanie rombowe na głowicach liniowych |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu B za pomocą jednego przycisku |  |
|  | Zakres bramki dopplerowskiej: min. od 1 mm do 20 mm |  |
|  | Korekcja kąta bramki dopplerowskiej min. +/- 80 stopni |  |
|  | Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku |  |
|  | Zasięgowa regulacja wzmocnienia (TGC lub STC) min. w 8 strefach |  |
|  | Możliwość regulacji wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu |  |
| Archiwizacja obrazów |
|  | Zasilacz UPS pozwalający podtrzymać prace przez okres min.15 min. od zaniku zasilania |  |
|  | Wewnętrzny system archiwizacji z zapisem obrazów na dysku twardym (min. 160 GB) i bazą pacjentów. |  |
|  | Protokół komunikacji DICOM 3,0 do przesyłania obrazów i danych, min. klasy DICOM print, store, worklist, raporty strukturalne naczyniowe (SR) oraz brzuszne, storage commit (SC) |  |
|  | Zapis obrazów w formatach DICOM, JPG oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu i bezpośrednio z niego na nośnikach typu PenDrvie lub płytach DVD-R/RW |  |
|  | Videoprinter czarno-biały. |  |
|  | Nagrywarka DVD-R/RW |  |
|  | Wbudowane wyjście USB 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive |  |
|  | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mb/s |  |
|  | Podłączenie aparatu do systemów szpitalnych PACS i RIS firmy PIXEL |  |
| Funkcje użytkowe |
|  | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym: min. x10 |  |
|  | Powiększenie obrazu po zamrożeniu: min. x10 |  |
|  | Ilość pomiarów obrazowanych jednocześnie na ekranie: Min. 8 |  |
|  | Pomiar odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości |  |
|  | Automatyczny pomiar Intima - Media |  |
|  | Przełączanie głowic z klawiatury |  |
|  | Podświetlane klawisze kodowane w min. 2 kolorach |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej - dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu |  |
|  | Raporty z badań z możliwością automatycznego zapamiętywania raportów w systemie |  |
|  | Pełne oprogramowanie do badań: Brzusznych Małych narządów Naczyniowych Mięśniowo-szkieletowych Urologicznych Śródoperacyjnych Kardiologicznych Ginekologicznych Położniczych Pediatrycznych |  |
| Głowice ultradźwiękowe |
|  | Głowica elektroniczna Convex, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy: co najmniej 2,0 – 5,0 MHz. |  |
|  | Liczba elementów: min. 128 |  |
|  | Kąt skanowania min. 60 st. |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne min. 3 pasma częstotliwości |  |
|  | Głowica elektroniczna Liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy: co najmniej 4,0 – 11,0 MHz. |  |
|  | Liczba elementów: min. 128 |  |
|  | Szerokość pola skanowania max. 40 mm |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne min. 3 pasma częstotliwości |  |
|  | Obrazowanie trapezowe |  |
| Wymagania dodatkowe |
|  | Zasilanie 230V / 50 Hz |  |
|  | Zasilacz UPS pozwalający podtrzymać prace przez okres min.15 min. od zaniku zasilania |  |
|  | Certyfikaty CE, deklaracje zgodności i inne dokumenty dopuszczające aparat do użytkowania na terenie Polski wymagane obowiązującymi przepisami prawa |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć przy dostawie aparatu) |  |
|  | Dostawca jest autoryzowanym przedstawicielem producenta ( na sprzedaż i serwis urządzenia) . Dokumenty załączyć. |  |
|  | Bezpłatne szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi aparatu przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego wykonane przez specjalistę aplikacyjnego producenta oferowanego sprzętu w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, zakończone wystawieniem imiennych certyfikatów |  |
| Gwarancja i serwis: |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat |  |
|  | Gwarancja obejmująca cały system (aparat, głowice, printer) min. 24 miesiące |  |
|  | Bezpłatne coroczne przeglądy aparatu przez okres 6 lat |  |
|  | W przypadku zgłoszenia usterki aparatu lub jego wyposażenia naprawa nastąpi w terminie wskazanym w Załączniku nr 1A do SIWZ |  |
|  | W przypadku wydłużenia czasu naprawy powyżej terminu wskazanego w Załączniku nr 1A do SIWZ, wykonawca dostarczy aparat zastępczy o parametrach nie gorszych niż zaoferowany w okresie 7 dni od daty zgłoszenia awarii |  |
|  | Możliwość maksymalnie 3 awarii tego samego elementu aparatu po czwartej awarii wymiana aparatu na nowy |  |

POUCZENIE:

W przypadku, gdy Wykonawca nie poda dokładnej wartości oferowanego parametru, a jedynie zamieści odpowiedź „TAK” lub „min./max.” Zamawiający uzna, że oferowany parametr ma wartość odpowiadającą wartości określonej przez Zamawiającego w kolumnie „Wymagania zamawiającego”.

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

....................................……..……                 	 ………..………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              	(pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w

dokumencie, uprawnionej /uprawnionych  do

występowania  w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu