Załącznik nr 1.9 do SIWZ do zadania nr 5 - poprawiony

WYMOGI I PARAMETRY TECHNICZNO - EKSPLOATACYJNE

| L.p. | Wymagane parametry | Potwierdzenie spełnienia wymagań ( tak /lub spełnia) oraz w przypadku dopuszczanej zmiany / wpisać parametry (podać dokładne wartości) |
| --- | --- | --- |
| Poz. 1 - Myjnia dezynfekator do mycia basenów i kaczek |
|  | Urządzenie nieprzelotowe, z załadunkiem od góry przeznaczone do opróżniania, mycia i dezynfekcji pojemników na wydzieliny i wydaliny ludzkie |  |
|  | Maksymalny załadunek na cykl: 1 basen+1pokrywa+2kaczki lub 6 kaczek |  |
|  | Mycie i dezynfekcja przedmiotów za pomocą 12 dysz natryskowych w tym min. 4 obrotowych |  |
|  | Zasilanie elektryczne 230V/ 50Hz lub 400V/3+N/50Hz |  |
|  | Całkowita moc 3700 W |  |
|  | Urządzenie wykonane w całości ze stali nierdzewnej |  |
|  | W pełni zautomatyzowany cykl pracy |  |
|  | Urządzenie wyposażone w podwójny pedał uruchamiający wybrany cykl |  |
|  | 2 cykle: standardowy , intensywny |  |
|  | Dodatkowa funkcja spłukiwania komory w przypadku wylania nieczystości (np. z wiadra) do komory |  |
|  | Drzwi komory otwierane i zamykane automatycznie, bez użycia rąk |  |
|  | Kolorowy wyświetlacz informujący o wybranym programie, parametrach cyklu i temperaturze |  |
|  | Czas cyklu dla standardowego programu maksymalnie 5 min. |  |
|  | Przystosowane do pracy z wodą ciepłą i zimną – surową, nie uzdatnioną |  |
|  | Zużycie zimnej wody na cykl standardowy: max 13l |  |
|  | Zużycie ciepłej wody na dowolny cykl: max 13l |  |
|  | Podłączenie wody zimnej i ciepłej: ¾’’ |  |
|  | Odpływ 100mm w podłodze lub ścianie |  |
|  | Suszenie wentylacyjne po zakończeniu dezynfekcji |  |
|  | Szerokość urządzenia: max 600mm Wysokość urządzenia: max 940mm Głębokość urządzenia: max 650mm |  |
|  | Wbudowana pompa podajnika detergentu |  |
|  | Temperatura dezynfekcji termicznej min.90oC |  |
|  | Jednoczęściowa komora w całości wykonana ze stali nierdzewnej z zaokrąglonymi kątami, umożliwiającymi swobodne spływanie płynów |  |
|  | Wymiary komory: 400x500x350mm |  |
|  | Szafka do umieszczania pojemnika z detergentem wewnątrz urządzenia |  |
|  | Automatyczne uchylanie pokrywy po skończonym cyklu |  |
|  | Pakiet startowy –standardowy kosz oraz 5l kanister z płynem zmiękczającym wodę |  |
|  | Szkolenie personelu w zakresie eksploatacji urządzenia |  |

POUCZENIE:

W przypadku, gdy Wykonawca nie poda dokładnej wartości oferowanego parametru, a jedynie zamieści odpowiedź „TAK” lub „min./max.” Zamawiający uzna, że oferowany parametr ma wartość odpowiadającą wartości określonej przez Zamawiającego w kolumnie „Wymagania zamawiającego”.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.