Załącznik nr 1.6 do SIWZ

Zadanie nr  6:Opis parametrów wymaganych dla aparatu mikrotom rotacyjny manualny

Lp.	Sprzęt	Liczba sztuk	
	Mikrotom rotacyjny manualny	2	
	Producent………………………………………………	Model……………………………………………	
L.p.	Wymagania Zamawiającego	Potwierdzenie minimalnych wymagań lub /Parametry oferowane (podać dokładne wartości )	
                                               Parametry wymagane	
1.		Mikrotom rotacyjny o napędzie ręcznym, umożliwiającym cięcie ręczne przy użyciu koła zamachowego.		
2.		System przesuwu preparatu i mechanizm skokowy są wyposażone w bezobsługowe łożyska rolkowe. Znajdują się one w polimerowej obudowie, która chroni je przed pyłem, podobnie jak system przesuwu zgrubnego.		
3.		Możliwość blokowania koła zamachowego  w dowolnej pozycji		
4.		Cięcie na skrawki jest wykonywane ręcznie poprzez obrócenie koła zamachowego, które jest bardzo dokładnie wyważone dzięki zastosowaniu przeciwwagi.		
5.		Możliwość cięcia i trymowania		
6.		Grubość skrawków ustawia się przy pomocy pokrętła, a wartość można odczytać w okienku odczytu.		
7.		Zakres grubości cięcia: od 0,5 m – 60 m
od 0,5 do 2 μm w krokach co 0,5 μm
od 2 do 10 μm w krokach co 1 μm
od 10 do 20 μm w krokach co 2 μm
od 20 do 60 μm w krokach co 5 μm		
8.		Urządzenie posiadające mechaniczną funkcję przycinania, aktywowaną dźwignią wodzącą.		
9.		Zakres pionowego przesuwu głowicy: min. 59 mm		
10.		Zakres poziomego przesuwu głowicy: min. 25 mm		
11.		Urządzenie posiadające funkcję cofania preparatu, które chroni nóż i preparat.		
12.		Urządzenie musi posiadać funkcję retrakcji: min.40 μm z możliwością całkowitego jej wyłączenia		
13.		System precyzyjnej orientacji przestrzennej głowicy z preparatem w osiach XY o wartość 8° 		
14.		Urządzenie musi posiadać pokrywę szczelinową, która zapobiega przedostawaniu się odpadków z cięcia do wnętrza urządzenia.		
15.		Standardowy uchwyt do bloczków parafinowych		
16.		Łażnia wodna z okrągłym zbiornikiem		
17.		Nóz mikrotomowy jednorazowy 50 szt		
                             Gwarancja	
18.		Gwarancja  min 24 m-ce		
19.		Czas naprawy 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii.		
20.		W przypadku braku możliwości usunięcia awarii w ciągu 5 dni roboczych wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy w szóstym dniu od  momentu zgłoszenia awarii.		
21.		Instrukcje i  dokumentacje w  języku  polskim.		
22.		Sprzęt fabrycznie nowy – rok produkcji 2017.		
23.		Szkolenie personelu z obsługi urządzeń i osprzętu po instalacji i uruchomieniu sprzętu dla minimum 3 osób min 6 godzin. 		
24.		Szkolenie przypominające po 3 mcach od daty instalacji dla  personelu z obsługi urządzeń i osprzętu dla min 3 osób min 6 godzin		
25.		Wykonywanie przeglądów technicznych w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta. Przeglądy wykonywane w siedzibie Zamawiającego.		
26.		Okres dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty sprzedaży. Możliwość  zakupu części zamiennych bez konieczności opłacania usługi serwisowej.		
27.		Certyfikaty CE, deklaracje zgodności i inne dokumenty dopuszczające aparat do użytkowania na terenie Polski wymagane obowiązującymi przepisami prawa (dokumenty potwierdzające, iż przedmiot dostawy jest wyrobem medycznym, zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 roku), (proszę opisać dokumenty)		

POUCZENIE:
W przypadku, gdy Wykonawca nie poda dokładnej wartości oferowanego parametru, a jedynie zamieści odpowiedź „TAK” lub „min./max.” Zamawiający uzna, że oferowany parametr ma wartość odpowiadającą wartości określonej przez Zamawiającego w kolumnie „Wymagania zamawiającego”.

....................................……..……                 	 ………..………………………………………..……………………………                                                                     
         (miejscowość, data)                              	(pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w 
						dokumencie, uprawnionej /uprawnionych  do  
występowania  w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.