Załącznik nr 1A do SIWZ

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5

Załącznik nr 1A-1 do SIWZ

(dla zadania nr 1)

Wymagane parametry graniczne

Zadanie nr 1

| L.p. | ### Cewnik ablacyjny – klasyczny | Potwierdzenie TAK/NIE lub/parametry oferowane, (podać dokładne wartości)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Parametry graniczne. |  |
| 1.1. | # Współpraca z generatorem EP Shutle (Stockert RF Generator) |  |
| 1.2. | Długość użytkowa: co najmniej 110 cm |  |
| 1.3. | Liczba pierścieni (elektrod) na cewniku i ich układ: cztery elektrody (quadripolar) w odległości od pierścienia dystalnego 2-5-2 mm |  |
| 1.4. | Długość pierścienia dystalnego (tip electrode): 4mm i 8 mm (do wyboru przez zamawiającego) |  |
| 1.5. | ## Dostępne krzywizny: co najmniej A, B, C, D, E, F lub inne odpowiadające oznaczeniom o zasięgu od 35 mm do 75 mm ( 10%) |  |
| 1.6. | Średnica trzonu cewnika i pierścieni (shaft and electrodes): 7F. W przypadku cewników pediatrycznych dostępna średnica trzonu 5 lub 6 F |  |
| 1.7. | Kontrola temperatury (termistor lub termopara w dystalnej elektrodzie cewnika) |  |
| 1.8. | Możliwość dwukierunkowego (bidirectional) zginania i prostowania końcówki cewnika w jednej płaszczyźnie (deflectable tip) |  |
| 1.9. | Zmiana krzywizny końcówki za pomocą pojedynczego suwaka z automatycznym blokowaniem kształtu bez konieczności używania dodatkowych blokad w postaci pokręteł lub dźwigni |  |

# *Uwaga!

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

- W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej  tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),

- Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących  przedmiot  zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w  języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu,

...................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,  uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1A-2 do SIWZ

(dla zadania nr 2)

Wymagane parametry graniczne

Zadanie nr 2

| L.p. | ### Cewnik ablacyjny - chłodzony (typu ThermoCool lub równoważny) | Potwierdzenie lub/parametry oferowane, (podać dokładne wartości)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Parametry graniczne. |  |
| 1.1. | # Współpraca z generatorem EP Shutle (Stockert RF Generator) |  |
| 1.2. | Długość użytkowa: co najmniej 115 cm |  |
| 1.3. | Liczba pierścieni (elektrod) na cewniku i ich układ: cztery elektrody (quadripolar) w odległości od pierścienia dystalnego 2-5-2 mm |  |
| 1.4. | Długość pierścienia dystalnego (tip electrode): maksymalnie 4 mm |  |
| 1.5. | ## Dostępne krzywizny: co najmniej 4 rozmiary obejmujące zasięgiem zakres od 45 mm do 100 mm ( 10%) lub odpowiadające standardowym krzywiznom B, D, F, J |  |
| 1.6. | Średnica trzonu cewnika i pierścieni (shaft and electrodes): 7-8F |  |
| 1.7. | Kontrola temperatury (termistor lub termopara w dystalnej elektrodzie cewnika) |  |
| 1.8. | Możliwość zaginania i prostowania końcówki cewnika (deflectable tip) |  |
| 1.9. | Zmiana krzywizny końcówki za pomocą pojedynczego suwaka z automatycznym blokowaniem kształtu bez konieczności używania dodatkowych blokad w postaci pokręteł lub dźwigni |  |
| 1.10. | Wielopunktowy wypływ cieczy chłodzącej; ujścia kanałów irygacyjnych na obwodzie pierścienia dystalnego |  |
| 1.11. | Współpraca z pompą CoolFlow (Stockert Irrigation Pump) rozumiana jako zgodność przepływu cieczy chłodzącej przez cewnik z ustawieniem parametrów na panelu sterującym pompy |  |
| 1.12. | Możliwość chłodzenia fizjologicznym roztworem soli |  |

# *Uwaga!

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

- W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej  tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),

- Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących  przedmiot  zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w  języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu,

...................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,  uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)