Załącznik nr 1.3 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (WYMAGANE PARAMETRY)

Wideobronchofiberoskop  zestaw – 1 sztuka

| Lp. | ### Sprzęt | ### Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
|  |  | ### 1 sztuka |
|  | ### Producent……………………………………………… | ### Model……………………………………… |
| L.p. | ### Wymagania Zamawiającego | ### Potwierdzenie minimalnych wymagań lub /Parametry oferowane (podać dokładne wartości ) oraz nr strony z katalogu |
| Parametry ogólne |  |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy, nieużywany, wyprodukowany min. w 2018 r. |  |
|  | Kompatybilny z jednym lub z wieloma z posiadanych urządzeń przez Zamawiającego tj. - procesor i źródło światła Evis Exera III serii 190 - procesor wizyjny serii EPK – i5000 - procesor wizyjny serii EPK -3000 |  |
|  | Obrazowanie w standardzie HDTV 1080p |  |
|  | Średnica kanału roboczego 2,8 mm |  |
|  | Średnica zewnętrzna końcówki dystalnej max 6,2 mm |  |
|  | Kąt obserwacji min.120 ° |  |
|  | Głębia ostrości 3-100 mm |  |
|  | 4 programowalne przyciski sterujące w głowicy endoskopowej z możliwością przypisania każdej funkcji sterującej procesora |  |
|  | Zagięcie końcówki w stopniach G/D 180/130 |  |
|  | Długość robocza 600 mm |  |
|  | Obsługa trybu pracy w wąskim paśmie światła, uruchomiana poprzez filtr optyczny lub cyfrowy umieszczony w źródle światła |  |
|  | Jednostopniowe, cyfrowe złącze konektora |  |
|  | Aparat całkowicie szczelny, bez konieczności stosowania dodatkowych zatyczek podczas procesów mycia i dezynfekcji lub z zastosowaniem zatyczek dla bezpieczeństwa styków elektrycznych |  |
|  | Kompatybilność aparatu z myjniami posiadanymi przez Zamawiającego ( Olympus ETD-3,Olympus Mini ETD 2 , BHT Innova E-3) |  |
|  | Możliwość używania narzędzi współpracujących z diatermiami |  |
| Wyposażenie dodatkowe |  |  |
|  | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim |  |
| Gwarancja |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji na cały przedmiot dostawy minimum. 24 miesięcy. |  |
|  | Okres gwarancji będzie liczony od daty uruchomienia sprzętu w siedzibie Zamawiającego (podpisanie ostatecznego protokołu z uruchomienia). |  |
|  | Wszystkie naprawy gwarancyjne wykonywane będą przez autoryzowany serwis producenta z użyciem oryginalnych części. |  |
|  | Czas naprawy nie dłuższy niż 5 dni roboczych tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy liczony od dnia dostarczenia do serwisu. |  |
|  | Awarie przyjmowanie będą telefonicznie lub mailowo w dni robocze od 8 do 15. |  |
|  | W przypadku naprawy trwającej powyżej 5 dni roboczych, dostawca dostarczy sprzęt zastępczy o takich samych parametrach w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki/awarii |  |
|  | Możliwość maksymalnie 2 awarii o tych samych objawach w przypadku wystąpienia trzeciej awarii wymiana aparatu/podzespołu na nowy. |  |
|  | Dostawca wskaże serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dostarczonego sprzętu i złoży na wezwanie Zamawiającego oświadczenie tegoż serwisu o posiadaniu autoryzacji producenta. |  |
|  | Podczas trwania gwarancji przeglądy będą odbywać się w siedzibie Wykonawcy. |  |
|  | W trakcie trwania gwarancji przeglądy będą bezpłatne. |  |
|  | Certyfikaty CE, Deklaracje zgodności i inne dokumenty dopuszczające aparat do użytkowania na terenie Polski wymagane obowiązującymi przepisami prawa(dokumenty potwierdzające, iż przedmiot dostawy jest wyrobem medycznym, zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych z dnia 20 maja 2010 roku), proszę opisać dokumenty lub równoważne. |  |
| Szkolenie |  |  |
|  | Szkolenie z obsługi urządzenia: Czas szkolenia: 1 dzień - minimum 2 godziny Ilość personelu: minimum 3 osoby |  |

# Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru lub podając dokładną wartość oferowanego parametru. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

# W przypadku, gdy Wykonawca nie poda dokładnej wartości oferowanego parametru, a jedynie zamieści odpowiedź „TAK” lub „min./max.”, Zamawiający uzna, że oferowany parametr ma wartość odpowiadającą wartości określonej przez Zamawiającego w kolumnie „Wymagania Zamawiającego”.

....................................……..……                ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu)

Art. 297 § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5