Załącznik nr 1.4 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (WYMAGANE PARAMETRY)

Wideobronchofiberoskop  ultracienki z sondą radialną – 1 sztuka

| Lp. | ### Sprzęt | ### Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
|  |  | ### 1 sztuka |
|  | ### Producent……………………………………………… | ### Model……………………………………… |
| L.p. | ### Wymagania Zamawiającego | ### Potwierdzenie minimalnych wymagań lub /Parametry oferowane (podać dokładne wartości ) oraz nr strony z katalogu |
| Wideobronchofiberoskop ultracienki z sondą radialną |  |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy, nieużywany, wyprodukowany min. w 2018 r. |  |
|  | Kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego Procesorem i źródłem światła Evis Exera III serii 190 |  |
|  | Obrazowanie w standardzie HDTV 1080p |  |
|  | Średnica kanału roboczego 2,0 mm |  |
|  | Średnica zewnętrzna końcówki dystalnej 5,5 mm |  |
|  | Kąt obserwacji min.120 ° |  |
|  | Głębia ostrości od min. 3mm do min. 100 mm |  |
|  | 4 programowalne przyciski sterujące w głowicy endoskopowej z możliwością przypisania każdej funkcji sterującej procesora |  |
|  | Zagięcie końcówki w stopniach G/D 210/130 |  |
|  | Funkcja obracania przewodu sondy endoskopowej lewo/prawo 120 ° względem głowicy sterującej |  |
|  | Długość robocza 600 mm |  |
|  | Obsługa trybu pracy w wąskim paśmie światła, uruchomiana poprzez filtr optyczny umieszczony w źródle światła |  |
|  | Jednostopniowe, cyfrowe złącze konektora |  |
|  | Aparat całkowicie szczelny, bez konieczności stosowania dodatkowych zatyczek podczas procesów mycia i dezynfekcji |  |
|  | Kompatybilność aparatu z myjniami posiadanymi przez Zamawiającego ( Olympus ETD-3 , Olympus Mini ETD2 , BHT Innova E3) |  |
|  | Możliwość używania narzędzi współpracujących z diatermiami |  |
|  | Skanowanie mechaniczne i skanowanie elektroniczne |  |
|  | Skanowanie mechaniczne - Tryb wyświetlania B |  |
|  | Skanowanie mechaniczne - Skanowanie promieniowe |  |
|  | Mechaniczny endoskop ultrasonograficzny do skanowania promieniowego, miniaturowy próbnik |  |
|  | Skanowanie mechaniczne - Użyteczne częstotliwości: 7.5 MHz , 12 MHz , 20 MHz |  |
|  | Skanowanie mechaniczne - Zakres wyświetlania 2 cm, 3 cm, 4 cm, 6 cm, 9 cm, 12 cm |  |
|  | Skanowanie mechaniczne - Regulacja obrazu Ziarnistość, kontrast, STC, uwydatnienie |  |
|  | Skanowanie mechaniczne - Przetwarzanie wyświetlania - Obrót Obracany (64 kroki, w kierunku zgodnym/przeciwnym do ruchu wskazówek zegara) |  |
|  | Skanowanie mechaniczne - Przetwarzanie wyświetlania - Obszar wyświetlania Pełne koło, część dolna, część górna, przewijanie |  |
|  | Skanowanie mechaniczne - Przetwarzanie wyświetlania - Kierunek Normalny/inwersja |  |
|  | Skanowanie mechaniczne - Pamięć dynamiczna Maksymalnie 160 ramek, funkcja podglądu dynamicznego |  |
|  | Skanowanie mechaniczne - 3D Wyświetlacz 3D, wyświetlacz MPR |  |
|  | Skanowanie mechaniczne - Pomiar Odległość, powierzchnia, obwód |  |
|  | Skanowanie elektroniczne - Tryb wyświetlania Tryb B, tryb przepływów |  |
|  | Skanowanie elektroniczne -Skanowanie promieniowe, skanowanie z zakrzywioną macierzą liniową |  |
|  | Skanowanie elektroniczne - Kompatybilne urządzenie Endoskop ultrasonograficzny z elektronicznym skanowaniem promieniowym, Endoskop ultrasonograficzny z skanowaniem z elektroniczną zakrzywioną macierzą liniową |  |
|  | Skanowanie elektroniczne – użyteczne częstotliwości :5 MHz, 6 MHz, 7.5 MHz, 10 MHz, 12 MHz |  |
|  | Skanowanie elektroniczne - Zakres wyświetlania 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm, 7 cm, 8 cm, 9 cm, 12 cm |  |
|  | Skanowanie elektroniczne - Regulacja obrazu Ziarnistość, kontrast, STC, uwydatnienie, złożenie |  |
|  | Skanowanie elektroniczne - Przetwarzanie wyświetlania - Obszar wyświetlania Promieniowy: pełne koło, dolna część, górna część, przewijanie zakrzywiona macierz liniowa: wypukłość |  |
|  | Skanowanie elektroniczne - Przetwarzanie wyświetlania - Kierunek Normalny/inwersja |  |
|  | Skanowanie elektroniczne – Przetwarzanie wyświetlania - Schemat wyświetlania Ekran pojedynczy/ekran podwójny |  |
|  | Skanowanie elektroniczne - Pamięć dynamiczna - Możliwość zapisu ponad 600 ramek w zależności od stanu funkcji podglądu dynamicznego |  |
|  | Skanowanie elektroniczne - Ostrość Automatyczna Przybliżenie/oddalenie |  |
|  | Skanowanie elektroniczne - Ustawienie ostrości Ustawienie punktu ostrości, ustawienie stopnia przybliżenia |  |
|  | Skanowanie elektroniczne - Tryb przepływów Tryb przepływów kolorowych, tryb przepływów power, tryb przepływów H |  |
|  | Skanowanie elektroniczne - Tryb PW B+PW, Kolor+PW, Power+PW, Przepływy H+PW |  |
|  | Skanowanie elektroniczne - Pomiar Odległość, powierzchnia, obwód, pomiar PW |  |
|  | Format danych Obrazy BMP, JPEG, 3DV |  |
|  | Wyposażone w moduł napędzający mini sondy ultrasonograficzne |  |
|  | Wyposażony w uchwyt stabilizujący napęd mini sondy kompatybilny z posiadanym wózkiem WM-NP2 |  |
|  | Wyposażone w mini sondę skanującą w zakresie 20MHz średnica końcówki sondy 1,7mm, maksymalna średnica sondy 2mm. |  |
|  | Wyposażony w klawiaturę obsługującą centralę USG oraz posiadany procesor CV 190 |  |
|  | Wyposażony w nagrywarkę HD zapisującą jednocześnie obraz USG oraz Endoskopowy poprzez procesor wizyjny |  |
| Wyposażenie dodatkowe |  |  |
|  | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim |  |
| Gwarancja |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji na cały przedmiot dostawy minimum. 24 miesięcy. |  |
|  | Okres gwarancji będzie liczony od daty uruchomienia sprzętu w siedzibie Zamawiającego (podpisanie ostatecznego protokołu) |  |
|  | Wszystkie naprawy gwarancyjne wykonywane będą przez autoryzowany serwis producenta z użyciem oryginalnych części. |  |
|  | Czas naprawy nie dłuższy niż 5 dni roboczych, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy liczony od dnia zgłoszenia wady, usterki lub innego uszkodzenia |  |
|  | Wady, usterki i inne uszkodzenia przyjmowane będą telefonicznie, faksem lub mailowo w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00 |  |
|  | W przypadku naprawy trwającej powyżej 5 dni roboczych, dostawca dostarczy sprzęt zastępczy o takich samych parametrach w ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia wady, usterki lub innego uszkodzenia |  |
|  | Możliwość maksymalnie 2 wad, usterek lub innych uszkodzeń tego samego istotnego elementu/podzespołu (o tych samych objawach), w przypadku wystąpienia trzeciej wady, usterki lub innego uszkodzenia wymiana sprzętu/podzespołu na nowy |  |
|  | Dostawca wskaże serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dostarczonego sprzętu i złoży na wezwanie Zamawiającego oświadczenie tegoż serwisu o posiadaniu autoryzacji producenta. |  |
|  | Podczas trwania gwarancji przeglądy będą odbywać się w siedzibie Zamawiającego, bądź w przypadku zaistnienia obiektywnych przesłanek w autoryzowanym serwisie producenta |  |
|  | W trakcie trwania gwarancji przeglądy będą bezpłatne. |  |
|  | Certyfikaty CE, Deklaracje zgodności i inne dokumenty dopuszczające aparat do użytkowania na terenie Polski wymagane obowiązującymi przepisami prawa(dokumenty potwierdzające, iż przedmiot dostawy jest wyrobem medycznym, zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych z dnia 20 maja 2010 roku), proszę opisać dokumenty lub równoważne. |  |
| Szkolenie |  |  |
| 63. | Szkolenie z obsługi urządzenia: Czas szkolenia: 1 dzień - minimum 2 godziny Ilość personelu: minimum 3 osoby |  |

# Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru lub podając dokładną wartość oferowanego parametru. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

# W przypadku, gdy Wykonawca nie poda dokładnej wartości oferowanego parametru, a jedynie zamieści odpowiedź „TAK” lub „min./max.”, Zamawiający uzna, że oferowany parametr ma wartość odpowiadającą wartości określonej przez Zamawiającego w kolumnie „Wymagania Zamawiającego”.

....................................……..……                ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu)

Art. 297 § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5