Poprawiony Załącznik nr 1A do SIWZ

Zadanie nr 1: Opis parametrów wymaganych dla aparatu – Zestaw laparoskopowy 3D

| Lp. | Sprzęt | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
|  | Zestaw laparoskopowy 3D | 1 |
|  | Producent……………………………………………… | Model…………………………………………… |
| L.p. | Wymagania Zamawiającego | Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów (TAK/NIE) lub parametry oferowane (podać dokładne wartości) |
| Parametry wymagane |  |  |
| Głowica kamery 3D kąt patrzenia 0 stopni- 1 szt. |  |  |
|  | Automatyczna migawka w zakresie minimum: 1/50 sec - 1/10 000 sec. |  |
|  | Minimum 2 przyciski funkcyjne |  |
|  | Możliwość dowolnego programowania przycisków sterujących wszystkimi funkcjami kamery |  |
|  | System ochrony optyki przed parowaniem |  |
|  | Średnica optyki po nałożeniu pokrowca na optykę (jeśli takowy jest wymagany) 10 mm |  |
|  | Długość robocza w pokrowcu (jeśli jest wymagany) 315 mm +/- 5% |  |
|  | Kąt patrzenia 0 st. |  |
|  | Jasność automatyczna |  |
|  | Waga bez przewodu maksymalnie 650 g |  |
|  | Długość przewodu kamery minimum 3 m |  |
|  | Głowica wykonana w jednej z dwóch technologii: 1. nierozłączna kamera z częścią optyczną współpracująca z pokrowcami jednorazowego użytku 2. Kamera nie wymagająca sterylizacji rozłączana ze sterylizowaną optyką |  |
|  | Uchwyt na głowicę kamery Mocowany do konstrukcji wózka endoskopowego Konstrukcja zabezpieczająca optykę głowicy przed przypadkowym uszkodzeniem |  |
|  | Dostępność do przyszłego zakupu wymiennej optyki i wybór pośród minimum 4 optyk (w tym średnicy 10mm i kącie patrzenia 0° i 30°) lub Dostępność do przyszłego zakupu optyki 30 stopni (w przypadku optyki nierozłącznej ) |  |
| Sterownik kamery 3D - 1 szt. |  |  |
|  | Platforma kamery, pozwalająca na pracę z głowicami kamery 3d |  |
|  | Możliwość zmiany głowic w czasie zabiegu |  |
|  | Sterownik kamery rozpoznaje podłączoną głowicę i automatycznie dostosowuje parametry obrazu i monitora |  |
|  | Tryby pracy w zakresie różnych specjalności zabiegowych |  |
|  | Możliwość ustawienia: - Jasności - Zoom cyfrowego - Kontrastu - Wzmocnienia czerwonego koloru - Toggle 2d/3d (wł/wył) |  |
|  | Dodatkowe efekty które mogą być dodane: - redukcja czerwonego koloru - algorytm redukcji dymu - obraz obok obrazu |  |
|  | Sterownik posiada automatyczną kontrolę światła poprzez połączenie ze źródłem światła |  |
|  | Menu w j. polskim i angielskim |  |
|  | Zakres balansu bieli od minimum 2300 do maksimum 7000°K |  |
|  | Zasilanie sieciowe: 100-240 VAC, 50/60 Hz |  |
|  | Sygnał wideo 1 x 3D nie mniej niż 3G SDI (1080p), 1 x 3D nie mniej niż DVI-D (1080p), 1 x 2D nie mniej niż DVI-D (1080p), 1 x 2D nie mniej niż HD-SDI (1080i) |  |
| Źródło światła typu LED |  |  |
|  | Średnia żywotność modułu LED min. 27 000 godzin pracy |  |
|  | Możliwość sterowania stanem pracy (tryb czuwania) |  |
|  | Temperatura barwowa modułu LED w zakresie miedzy 5400 a 6600 K |  |
|  | Strumień świetlny minimum 2,500 lumen (± 5%) lub ekwiwalent jasności żarówki ksenonowej 300W |  |
|  | Regulacja natężenia światła za pomocą pokrętła (0-100%) lub przycisków na panelu czołowym |  |
|  | Automatyczne regulowanie natężenia światła za pośrednictwem modułu komunikacyjnego ze sterownikiem kamery |  |
|  | Głośność maksimum 43db |  |
|  | Obsługa (światło w trybie uśpienia / wstrzymania) realizowana przez głowicę kamery |  |
|  | Uniwersalne złącze do kabli światłowodowych Aesculap / Storz, Olympus i Wolf o średnicy zewnętrznej od 3,5 - 4,8 mm |  |
|  | Automatyczne ściemnianie wiązki światła podczas wyjmowania światłowodu z gniazda |  |
|  | Zasilanie sieciowe: 100-240 VAC, 50/60 Hz |  |
|  | Światłowód dedykowany do zaoferowanej głowicy/optyki 3D min 1 szt. |  |
| Monitor medyczny 2D/3D- 1 szt. |  |  |
|  | Wyświetlanie obrazu 2D |  |
|  | Wyświetlanie obrazu 3D |  |
|  | Przekątna minimum 31 cali |  |
|  | Ekran antyrefleksyjny |  |
|  | Minimalna rozdzielczość 1920 x 1080 pixeli |  |
|  | Wejścia video 1 x 3G-SDI, 2 x DVI-D, 1 x RGB, 1 x S-Video, 1 x Video, |  |
|  | Wyjścia video 1 x 3G-SDI, 1 x DVI-D, 1 x RGB, 1 x S-Video, 1 x Video |  |
|  | Funkcje menu wyświetlane na ekranie |  |
|  | Klawisze funkcyjne na panelu monitora |  |
|  | Monitor LED |  |
|  | Kontrast minimum 1200:1 |  |
|  | Maksymalna jasność minimum 400 cd/m2 |  |
|  | Zasilanie sieciowe: 100-240 VAC, 50/60 Hz |  |
|  | Uchwyt mocujący monitor do wózka w zestawie |  |
| Pokrowiec sterylny na głowicę kamery 3D 0 stopni- minimum 20szt. (Jeśli wymaga go zastosowana technologia wykonania kamery laparoskopowej) |  |  |
|  | Okres przydatności do użycia minimum 24 miesiące od daty dostawy |  |
|  | Pokrowiec w konstrukcji zapewniającej hermetyczną barierę pomiędzy niesterylną głowicą kamery a polem operacyjnym |  |
|  | Pokrowiec w części endoskopowej wykonany z metalu |  |
|  | Część metalowa zakończona szkłem szafirowym |  |
|  | Mechanizm blokujący pokrowiec w głowicy kamery zabezpieczający przed przypadkowym zsunięciem się pokrowca z głowicy |  |
|  | Pokrowiec dostosowany kształtem do endoskopu o kącie patrzenia 0 stopni |  |
|  | Średnica zewnętrzna pokrowca 10 mm |  |
|  | Nie zawierający latexu |  |
| Akcesoria |  |  |
|  | Okulary polaryzacyjne 3D dla widzów min. 15 szt. |  |
|  | Okulary polaryzacyjne 3D w konstrukcji zapobiegającej parowaniu min. 5 szt. |  |
|  | Nasadki polaryzacyjne 3D nakładane na okulary optyczne |  |
| Insuflator CO2 z akcesoriami |  |  |
|  | Urządzenie do wytworzenia odmy podczas zabiegów laparoskopowych |  |
|  | Funkcją aktywnego oddymiania gazu |  |
|  | Regulacja ciśnienia insuflacji minimum 1-25 mmHg |  |
|  | Maksymalny przepływ CO2 min.45 l/min. |  |
|  | System podgrzewania gazu do temp 37 st. C |  |
|  | Automatyczna desuflacja gazu |  |
|  | Sygnalizacja objętości butli z CO2 |  |
|  | Automatyczne wykrywanie źródła zasilania |  |
|  | Zasilanie sieciowe: 100-240 VAC, 50/60 Hz |  |
|  | Dren do insuflacji z podgrzewaniem, autoklawowalny |  |
|  | Przewód wysokociśnieniowy do połączenia z butlą CO2 |  |
|  | Filtry CO2 opakowanie zbiorcze zawierające min. 25 szt. |  |
|  | Filtry do oddymiania opakowanie zbiorcze zawierające min 10 szt. |  |
|  | Wieszak na butle CO2 montowany do wózka laparoskopowego |  |
|  | Jednorazowe dreny do oddymiania opakowanie zbiorcze zawierające min 10 szt. |  |
|  | Wbudowana funkcja „oddymiania” czyli ewakuacji gazu z pola operacyjnego realizowana poprzez dodatkowy dren z filtrem podłączony do insuflatora; funkcja realizowana poprzez aktywację włącznikiem nożnym i przyciskiem na panelu dotykowym |  |
| Wózek do zestawu |  |  |
|  | Wózek endoskopowy dostosowany do elementów zaproponowanego zestawu mieszczący wszystkie elementy. |  |
|  | Min. 3 półki |  |
|  | Blokada minimum 2 kół jezdnych |  |
|  | Możliwość montażu dodatkowych urządzeń |  |
|  | Listwa ekwipotencjalna zintegrowana z wózkiem |  |
|  | Maksymalne obciążenie wózka minimum 210 kg |  |
|  | Ramię do monitora |  |
| Instrumentarium |  |  |
| Trokary: |  |  |
|  | Kaniula trokaru śr. 5 -5,5 mm dł. robocza 100 – 110 mm., z podłączeniem/portem do podawania gazu CO2 i regulacji zakresu przepływu CO2. Typ kaniuli gwintowana lub gładka. Z wentylem kulkowym, magnetycznym. Wyposażona w montowany zatrzaskowo plastikowy kranik zamykający dopływ gazu, umożliwiający jego wymianę przez personel bloku operacyjnego bez użycia dodatkowych narzędzi w warunkach sterylnych sali operacyjnej bloku operacyjnego lub z wentylem klapkowym. Wyposażona w montowany w tulei trokaru metalowy kranik zamykający dopływ gazu, umożliwiający jego wymianę przez personel bloku operacyjnego bez użycia dodatkowych narzędzi w warunkach sterylnych sali operacyjnej bloku operacyjnego – 4 szt. |  |
|  | Kaniula trokaru śr. 10 -10,5 mm dł. robocza 100 – 110 mm., z podłączeniem/portem do podawania gazu CO2 i regulacji zakresu przepływu CO2. Typ kaniuli gwintowana lub gładka. Z wentylem kulkowym, magnetycznym. Wyposażony w montowany zatrzaskowo plastikowy kranik zamykający dopływ gazu, umożliwiający jego wymianę przez personel bloku operacyjnego bez użycia dodatkowych narzędzi w warunkach sterylnych sali operacyjnej bloku operacyjnego lub z wentylem klapkowym. Wyposażona w montowany w tulei trokaru metalowy kranik zamykający dopływ gazu, umożliwiający jego wymianę przez personel bloku operacyjnego bez użycia dodatkowych narzędzi w warunkach sterylnych sali operacyjnej bloku operacyjnego– 4 szt. |  |
|  | Kompatybilny (z dostarczonym zestawem) trokar do tulei Ø 5 – 5,5 mm, typ piramidalny, wielorazowy, autoklawowalny – 2 szt. |  |
|  | Kompatybilny (z dostarczonym zestawem) trokar do tulei Ø 10 – 10,5 mm, typ piramidalny, wielorazowy, autoklawowalny – 2 szt. |  |
|  | Igła Veressa, dł 150mm, Wyposażona w montowany zatrzaskowo plastikowy kranik zamykający dopływ gazu, umożliwiający jego wymianę przez personel bloku operacyjnego bez użycia dodatkowych narzędzi w warunkach sterylnych sali operacyjnej bloku operacyjnego lub igła Veressa, dł 150 mm, wyposażona w wymienny metalowy kranik zamykający dopływ gazu umożliwiający jego wymianę przez personel bloku operacyjnego bez użycia dodatkowych narzędzi w warunkach sterylnych sali operacyjnej bloku operacyjnego– 2 szt. |  |
|  | Redukcja do zaoferowanych trokarów 10-10,5mm redukująca średnicę do 5-5,5mm – 5 szt. |  |
| Narzędzia laparoskopowe |  |  |
|  | Imadło laparoskopowe, uchwyt w osi narzędzia z zapinką z możliwością odblokowania zapinki na stałe i pracy bez zapinki; śr. 5 mm, dł. robocza 31 cm, nieobrotowe, autoklawowalne, rozbieralne na wkład i rączkę, wkład wyposażony w złącze typu LUER umożliwiające przepłukiwanie i mycie narzędzia lub imadło laparoskopowe , uchwyt w osi narzędzia z automatyczną zapinką z mechanizmem tzw. Sprzęgła dopasowującego się do każdego typu igły; śr 5 mm, dł robocza 31 cm, nieobrotowe, nierozbieralne, wyposażone w złącze typu LUER umożliwiające przepłukiwanie i mycie narzędzia.- 1 szt. |  |
|  | Narzędzie laparokopowe; monopolarne, obrotowe, rozbieralne, komplet: uchwyt, tubus izolowany, wkład roboczy; śr. 5 mm, dł. robocza 33cm, montowanie zatrzaskowe, rączka narzędzia umożliwiająca montaż wkładów różnych średnic (w tym minimum: 5mm, 10mm) i różnych długości lub narzędzie laparoskopowe; monopolarne obrotowe, rozbieralne , komplet: tubus, wkład roboczy z zewnętrzną metalową izolacją; śr 5 mm , dł robocza 31 cm, montowanie zatrzaskowe, rączka narzędzia umożliwiająca montaż wkładów różnych średnic (w tym minimum: 5mm i 10 mm) i różnych długości.– 5 szt. |  |
|  | Narzędzie laparokopowe; bipolarne, obrotowe, rozbieralne, komplet: uchwyt, tubus izolowany, wkład roboczy; śr. 5-5,5 mm, dł. robocza w zakresie 31 -33 cm autoklawowalne, montowanie zatrzaskowe – 2 szt. |  |
|  | Elektroda koagulacyjno - preparacyjna, haczykowa, kształt L, monopolarna, śr. 5 mm, dł. 34 cm, nierozbieralna lub elektroda koagulacyjno – preparacyjna, haczykowa, kształt L, monopolarna , śr 5mm, dł. 33 cm, rozbieralna – 1 szt. |  |
|  | Kosz do sterylizacji, transportu i przechowywania zaoferowanych instrumentów, z silikonowymi uchwytami na narzędzia, modularny, umożliwiający dowolne dostosowanie do posiadanych narzędzi – 1 szt. |  |
| Gwarancja |  |  |
|  | Dostępność części serwisowych po okresie gwarancyjnym minimum 4 lat. |  |
|  | W okresie gwarancji wykonanie przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta z wyszczególnieniem czynności wykonywanych podczas przeglądów, nie rzadziej niż jeden raz w roku. |  |
|  | Montaż i uruchomienie |  |
|  | W przypadku zgłoszenia niesprawności naprawa nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. |  |
|  | W przypadku wydłużenia czasu naprawy powyżej 5 dni roboczych wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych niż zaoferowany w okresie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii |  |
|  | Liczba napraw powodująca wymianę elementu na nowy – 3 naprawy tego samego elementu |  |
|  | Gwarancja obejmująca cały system ………….m-ce (kryterium oceny ofert i oświadczenie złożone w formularzu ofertowym na dostarczony sprzęt bez materiałów eksploatacyjnych)- min. 24 m-ce |  |
| Szkolenia |  |  |
|  | Szkolenie: minimum 2 szkolenia dla 2 lekarzy z przeprowadzania procedur i wykorzystania zaoferowanego sprzętu. |  |
|  | Szkolenie z czyszczenia i przygotowania sprzętu do sterylizacji dla użytkownika oraz firmy świadczącej usługi sterylizacji dla Zamawiającego |  |

POUCZENIE:

Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru lub podając dokładną wartość oferowanego parametru. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku, gdy Wykonawca nie poda dokładnej wartości oferowanego parametru, a jedynie zamieści odpowiedź „TAK” lub „min./max.”, Zamawiający uzna, że oferowany parametr ma wartość odpowiadającą wartości określonej przez Zamawiającego w kolumnie „Wymagania Zamawiającego”.

....................................……..……                 	 ………..………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              	((podpis kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby / osób wskazanych w dokumencie,  uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.