Załącznik 1 do SIWZ

(dla zadania nr 2)

Specyfikacja techniczna - opis przedmiotu zamówienia

(wymagane parametry)

Zadanie nr  2  Opis parametrów wymaganych dla Kardiomonitor transportowy

| Lp. | Sprzęt | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
|  | Kardiomonitor Transportowy | 2 |
|  | Producent……………………………………………… | Model…………………………………………… |
| L.p. | Wymagania Zamawiającego | Potwierdzenie minimalnych wymagań lub /Parametry oferowane (podać dokładne wartości ) oraz nr strony z katalogu |
|  | Monitor pacjenta wyposażony w kolorowy ekran dotykowy, pojemnościowy z funkcją obsługi gestów, o przekątnej min. 5,5’’ z możliwością wyświetlenia min. 4 krzywych dynamicznych. |  |
|  | Waga monitora transportowego poniżej 1 kg. Monitor zabezpieczony przed kurzem i wodą – stopień ochrony co najmniej IP43. Monitor odporny na upadek z wysokości co najmniej 1 m. |  |
|  | Zasilanie monitora transportowego z sieci 230V/50 Hz oraz awaryjne zasilanie akumulatorowe. Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym min. 6 godzin (konfiguracja EKG, NIBP (co 15 minut), SpO2, Temperatura) |  |
|  | Komunikacja monitora pacjenta z użytkownikiem przez menu w języku polskim. |  |
|  | Zamawiający posiada w Oddziale monitory pacjenta BeneView, producent Mindray, i oczekuje, że dostarczone monitory transportowe będą pracowały jako moduły pomiarowe tychże monitorów. |  |
|  | Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) wszystkich parametrów. |  |
|  | Alarmy z możliwością zawieszenia czasowego / z wyborem czasu zawieszenia/ lub na stałe |  |
|  | Automatyczne ustawianie granic alarmowych w stosunku do aktualnych pomiarów u pacjenta dorosłego |  |
|  | Ręczne ustawianie granic alarmowych |  |
|  | Chłodzenie konwekcyjne monitora transportowego zapewniające cichą pracę i nie wymagające wymiany filtrów |  |
|  | Pamięć – co najmniej: - 100 godzin trendów graficznych i tabelarycznych, - 200 zdarzeń alarmowych (odcinki krzywych i wartości parametrów), - 10 godzin krzywych dynamicznych (funkcja full-disclosure). |  |
|  | Pomiar EKG |  |
| 12.1 | Zakres częstości rytmu serca: minimum 15÷300 bpm. |  |
| 12.2 | Monitorowanie EKG przy wykorzystaniu przewodu 3. i 5. końcówkowego |  |
| 12.3 | Prędkości kreślenia co najmniej do wyboru: 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25 mm/s; 50 mm/s. |  |
| 12.4 | Wzmocnienie: co najmniej 0,125 cm/mV; 0,25 cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2 cm/mV; 4,0 cm/mV; auto. |  |
| 12.5 | Analiza odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach jednocześnie w zakresie od -2,0 do +2,0 mV. Możliwość ustawienia jednostki pomiarowej mm. |  |
| 12.6 | Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami lub w formie wykresów kołowych |  |
| 12.7 | Monitorowanie odcinka QT oraz obliczanie wartości QTc |  |
| 12.8 | Analiza zaburzeń rytmu (co najmniej 24), z rozpoznawaniem co najmniej następujących zaburzeń: Bradykardia, Tachykardia, Asystolia, Tachykardia komorowa, Migotanie komór, Migotanie przedsionków, Salwa komorowa, PVC/min wysokie |  |
|  | Pomiar oddechów (RESP). |  |
| 13.1 | Zakres pomiaru: minimum 1-180 oddechów /min |  |
| 13.2 | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/-2 oddech /min |  |
| 13.7 | Prędkość kreślenia: co najmniej 3 mm/s; 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25mm/s, 50 mm/s. |  |
| 13.4 | Możliwość wyboru odprowadzeń do monitorowania respiracji |  |
|  | Pomiar saturacji (SpO2). |  |
| 14.1 | Zakres pomiaru saturacji: 0÷100% |  |
| 14.2 | Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 20÷300/min |  |
| 14.3 | Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70÷100%: nie gorsza niż +/- 3%. |  |
| 14.4 | Funkcja pozwalająca na jednoczesny pomiar SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywoływania alarmu SpO2 w momencie pompowania mankietu na kończynie na której założony jest czujnik |  |
| 14.5 | Alarm desaturacji |  |
|  | Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną (NIBP). |  |
| 15.1 | Oscylometryczna metoda pomiaru. |  |
| 15.2 | Zakres pomiaru ciśnienia: co najmniej 15÷280 mmHg. |  |
| 15.3 | Zakres pomiaru pulsu wraz z NIBP: co najmniej 30÷300 bpm. |  |
| 15.4 | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 5mmHg. |  |
| 15.5 | Tryb pomiaru: - AUTO; - Ręczny; - Sekwencyjny. |  |
| 15.6 | Zakres programowania interwałów w trybie AUTO: co najmniej 1÷480 minut. |  |
| 15.7 | Możliwość wstępnego ustawienia ciśnienia w mankiecie |  |
| 15.8 | Funkcja stazy |  |
|  | Pomiar temperatury (TEMP) |  |
| 16.1 | Zakres pomiarowy: co najmniej 25÷42˚C. |  |
| 16.2 | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 0,1˚C. |  |
| 16.3 | Jednoczesne wyświetlanie co najmniej trzech wartości : 2 temperatury ciała i temperatura różnicowa |  |
|  | uchwyt do przenoszenia |  |
|  | zasilacz 230 V/ 50 Hz |  |
|  | Wymagania dodatkowe |  |
|  | Kabel EKG 5-odprowadzeniowy 4 szt., rozłączany zestaw 5 odprowadzeń – 4 szt., rozłączany zestaw 3 odprowadzeń – 6 szt., |  |
|  | Przewód łączący do mankietów do pomiaru NIBP – 4 szt. |  |
|  | Mankiet dla dorosłych, pomiar NIBP: bariatryczny – 4 szt. |  |
|  | Mankiet dla dorosłych, pomiar NIBP: duży – 4 szt. |  |
|  | Mankiet dla dorosłych, pomiar NIBP: średni – 8 szt. |  |
|  | Mankiet dla dorosłych, pomiar NIBP: mały - 2 szt. |  |
|  | Czujnik SpO2 na palec dla dorosłych typu klips z kablem połączeniowym – 4 kpl. |  |
|  | Czujnik SpO2 na palec, dla dorosłych, typu soft – 4 szt. |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji na cały przedmiot dostawy minimum. 24 miesięcy. |  |
|  | Okres gwarancji będzie liczony od daty uruchomienia sprzętu w siedzibie Zamawiającego (podpisanie protokołu z uruchomienia). |  |
|  | Wszystkie naprawy gwarancyjne wykonywane będą przez autoryzowany serwis producenta z użyciem oryginalnych części. |  |
|  | Czas naprawy nie dłuższy niż 5 dni roboczych tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy liczony od dnia zgłoszenia usterki. |  |
|  | Niesprawności przyjmowanie będą telefonicznie lub mailowo w dni robocze od 8 do 15. |  |
|  | W przypadku naprawy trwającej powyżej 5 dni roboczych, dostawca dostarczy sprzęt zastępczy o takich samych parametrach w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki/awarii |  |
|  | Możliwość maksymalnie 3 awarii o tych samych objawach w przypadku wystąpienia czwartej awarii wymiana aparatu/podzespołu na nowy. |  |
|  | Dostawca wskaże serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dostarczonego sprzętu i załączy do oferty oświadczenie tegoż serwisu o posiadaniu autoryzacji producenta. |  |
|  | Podczas trwania gwarancji przeglądy będą odbywać się w siedzibie zamawiającego. |  |
|  | W trakcie trwania gwarancji przeglądy będą bezpłatne. |  |
|  | Po wygaśnięciu umowy i zakończeniu okresu gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się do odblokowania sprzętu w sposób zapewniający możliwość świadczenia usługi pogwarancyjnej obsługi serwisowej urządzenia bezpośrednio przez zamawiającego lub powierzenia jej podmiotowi trzeciemu. W szczególności, Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie niezbędne do tego dostępy i kody serwisowe do zakupionych urządzeń. |  |
|  | Świadectwo dopuszczenia do użytkowania w Polsce (dokumenty potwierdzające, iż przedmiot dostawy jest wyrobem medycznym, zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 roku) |  |
|  | Dostawca przekaże wykaz czynności przeglądowych, jak i częstotliwości przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta wraz z dostawą. |  |
|  | Dostępność części zamiennych i aktualizacji oprogramowania przez okres 8 lat od daty dostawy. |  |

POUCZENIE:

W przypadku, gdy Wykonawca nie poda dokładnej wartości oferowanego parametru, a jedynie zamieści odpowiedź „TAK” lub „min./max.” Zamawiający uzna, że oferowany parametr ma wartość odpowiadającą wartości określonej przez Zamawiającego w kolumnie „Wymagania zamawiającego”.

....................................……..……                 	 ………..………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              	(pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w

dokumencie, uprawnionej /uprawnionych  do

występowania  w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.