Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

do zaproszenia  NR 2/AS/2025 z dnia …………...2025r. na dostawę, instalację i uruchomienie 10 sztuk pomp insulinowych dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie w lokalizacji przy ul. Arkońskiej 4 w Szczecinie

Opis parametrów wymaganych 10 sztuk pomp insulinowych:

Pompy insulinowe fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2024. Pompy współpracujące z systemem ciągłego monitorowania glikemii. Odbiornik na każdą pompę. Pełna obsługa w języku polskim. Pompy zasilane bateriami AA lub AAA.

Przy zatrzymaniu pomp wymagany alarm o zatrzymaniu. Pompy muszą posiadać funkcję blokady. Programowanie bolusa – prosty/standard – dokładność co najmniej 0,1 j/bolus. Programowanie bolusa – przedłużony/prostokątny – dokładność co najmniej 0,1 j/bolus. Czas podania co najmniej 7 godzin. Programowanie bolusa – złożony/wielofazowy – dokładność co najmniej 0,1 j/bolus. Czasowa zmiana bazy – ustawienia procentowe lub jednostka na godzinę. Czasowa zmiana bazy –likwidacja zmiany bazy samoistna. Czasowa zmiana bazy – czas bazy do 24 godzin zmniejszenie lub zwiększenie bazy przynajmniej co 30 minut. Programowanie bazy – przepływy godzinowe, ilość jednostek na godzinę, dokładność 0,05j/1h. Pamięć pomp, historia bolusa, alarmów, dawki dobowej obejmująca minimum 90 dni przy odczycie z użyciem PC i oprogramowania komputerowego wraz z czytnikiem. Pompy muszą posiadać możliwość odczytu bezpośredniego stanu aktualnego z minimum 7 dni w/w parametrów oraz 24 bolusów (bez użycia PC). Kalkulator bolusa wewnętrzny lub zewnętrzny z możliwością ustawiania w kilku przedziałach czasowych. W kalkulatorze bolusa możliwość funkcji aktywnej insuliny z ustawieniem czasu działania insuliny przez użytkownika. Zastosowanie funkcji na wypełnienie drenu (Prime; wypełnienie) nieograniczona ilość wypełnień drenu w ciągu doby. Długość drenu minimum 60 cm maksimum 110 cm. Alarmy przypominające o bolusach. Możliwość aktywnej insuliny. Możliwość ręcznego wprowadzania pomiaru glikemii do kalkulatora. Możliwość automatycznego wstrzymania wlewu podstawowego na podstawie wartości wskazanych przez system ciągłego monitorowania glikemii. Pompa z wbudowaną funkcją zamkniętej pętli hybrydowej, która automatycznie normalizuje także hiperglikemię. Automatyczne wstrzymanie wlewu podstawowego przed wystąpieniem hipoglikemii z predykcją 30 minut na podstawie wartości wskazanych przez system ciągłego monitorowania glikemii. Możliwość wyboru przez użytkownika ustawień: Gramy/Jednostka. Bezpośredni całodobowy kontakt z serwisem w okresie trwania gwarancji. Gwarancja minimum 24 miesiące. W przypadku awarii pomp, zapewnienie urządzeń zastępczych w czasie nieprzekraczającym 48 godzin od zgłoszenia – wszelkie koszty ponosi Wykonawca. Przeszkolenie personelu Zamawiającego i Pacjentów w zakresie obsługi pomp – każdorazowo przy dostawie i każdorazowo na prośbę Zamawiającego. Przeszkolenie przez uprawnioną osobę na koszt Wykonawcy. Przeglądy urządzeń w okresie gwarancji w zakresie i na koszt Wykonawcy.

Urządzenia muszą posiadać dopuszczenie do obrotu i do używania zgodnie z ustawą z dnia 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach  medycznych w szczególności:

- spełniać tzw. Wymagania zasadnicze, określone w rozporządzeniach Ministra Zdrowia uwzględniających wymagania prawa wspólnotowego w szczególności w zakresie wytwarzania, opakowania i oznakowania tych wyrobów;

- posiadać deklarację zgodności dla oferowanego przedmiotu zamówienia;

- posiadać oznakowanie znakiem zgodności CE;

- posiadać określony wykaz dystrybutorów wyrobów – zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 07 kwietnia 2022 r.