**Załącznik nr 1 B SIWZ**

**(do zadania nr 2)**

|  |
| --- |
| **SPECYFIKACJA TECHNICZNA / OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | | **Sprzęt** | **Liczba sztuk** | |
| **I** | | | **Szafa formalinowa** | **1** | |
| **Producent……………………………………………….** | | | | **Model……………………………………………………** | |
| **L.p.** | **Wymagane parametry techniczne/ wyposażenie** | | | **Potwierdzenie**  **spełnienia wymaganych**  **warunków/ podać dokładne wartości z podaniem nr stron w załączonym folderze / katalogu)** | |
|  | Wentylowana, zamykana szafa dwuskrzydłowa, z systemem filtracji chemicznej, przeznaczona do składowania próbek histologicznych zabezpieczonych w formalinie, kwasów oraz innych podstawowych środków chemicznych | | |  | |
|  | Wymiar zewnętrzny: (szerokość x głębokość x wysokość)  max. 1200 mm x max. 550 mm x max. 1900 mm | | |  | |
|  | Wymiar wewnętrzny: (szerokość x głębokość x wysokość)  max. 1180 mm x 490 mm x 1580 mm | | |  | |
|  | Pojemność szafy – minimum 180l | | |  | |
|  | Waga maksymalna – 110 kg | | |  | |
|  | Szafa wykonana w całości z materiałów odpornych na korozje oraz różne związki chemiczne. | | |  | |
|  | Wyposażona w elektroniczny system sterujący, który będzie obsługiwał podstawowe funkcje. | | |  | |
|  | Alarm świetlny i dźwiękowy, zużycia filtrów, blokady lub otwartych drzwi | | |  | |
|  | Szafa wyposażona w wentylator, filtr chemiczny, filtr pochłaniający opary chemiczne w tym formalinowe. | | |  | |
|  | Wymuszona wentylacja wewnętrzna. | | |  | |
|  | Wyposażona w mini. 3 półki wykonane ze stali, pokryte materiałem kwasoodpornym, lub ze stali kwasoodpornej,  o nośności min.50 kg, rantem zapobiegającym rozlaniu się płynów w razie pęknięcia pojemnika | | |  | |
|  | Dno wykonana ze stali nierdzewnej i tak wyprofilowane aby było możliwe gromadzenie się wycieków płynnych. | | |  | |
|  | Drzwi zamykane z właściwymi oznaczeniami, wyposażone w bezpieczne szyby z hartowanego szkła. Zamki drzwiowe niezależne. Maksymalne otwarcie drzwi min- 180° | | |  | |
|  | Oznaczona żółtymi znakami bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami | | |  | |
|  | Antystatyczne i antypoślizgowe nóżki w ilości min. 4 sztuk. | | |  | |
|  | Zamawiający posiada jedną szafę typ FC1200 podłączoną do wyciągu i wymaga ze oferowana szafa zostanie podłączona do tego samego wyciągu w taki sposób aby umożliwić prace dwóch szaf jednocześnie bez kolizji.  Prace podłączeniowe muszą być wykonane po uprzednim uzgodnieniu z Działem Technicznym SPWSZ | | |  | |
|  | Wyposażona w odpowiednie przyłącze do podłączenia centralnego systemu wentylacyjnego umożliwiającego wyciąg oparów od poziomu podłogi. | | |  | |
|  | Zasilanie z sieci o napięciu 230V/ 50Hz | | |  | |
| II | **Wymagania Dodatkowe** | | |  | |
|  | Urządzenie nowe nie używane rok produkcji nie starszy niż 2014. | | |  | |
|  | Gwarancja na sprzęt - 24 miesiące | | |  | |
|  | Darmowe przeglądy minimum w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniem producenta | | |  | |
|  | Szkolenie personelu medycznego i technicznego, zakończone wydaniem certyfikatu imiennym minimum dla 1 osoby. | | |  | |
|  | Świadectwo dopuszczenia do użytkowania w Polsce (dokumenty potwierdzające, iż przedmiot dostawy jest wyrobem medycznym, zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 roku), (proszę opisać dokumenty) | | |  | |
|  | Katalog lub folder potwierdzający parametry oferowanego sprzętu | | |  | |
|  | Wykonanie instalacji wywiewnej zgodnie z obowiązującymi przepisami i instrukcją producenta. | | |  | |

**Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi TAK lub NIE. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.**

…................................ ….......................................................................................

/ miejscowość ,data / /pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej / uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń

woli w jego imieniu/

*Art. 297 § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.*